**附件1**

# 天津市第一中心医院

# 乳房病灶旋切式活检系统设备租赁服务项目

# 院内比选文件

天津市第一中心医院以院内比选方式，对乳房病灶旋切式活检系统设备租赁服务项目实施采购，采用综合评分法，选取一名供应商。

## **项目名称及编号**

1. 项目名称：天津市第一中心医院乳房病灶旋切式活检系统设备租赁服务项目。
2. 项目编号：YNBX-2025-G-6001。
3. 项目预算：18000元。
4. 最高限价：18000元，报价超过最高限价无效，投标供应商报价包含设备租赁费用及服务终止后的迁机费用。
5. 付款方式：设备安装验收后支付100%租赁费。
6. 项目说明：本次租赁比选结果作为独立采购项目，不得与后期设备购置项目进行关联或绑定。

## **项目内容、数量、预算及技术指标**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目内容** | **数量** | **年限** | **标的类型** | **技术需求** | **预算金额（元）** |
| 1 | 乳房病灶旋切式活检系统租赁服务 | 1台 | 3年 | 租赁 | 1.控制主机1.1 主机不小于15英寸触摸屏，实时显示旋切刀工作状态，累计切割次数。全中文界面，操作灵活，显示清晰、简洁1.2 取样槽可无级调节，能适用于不同大小病灶组织的精细切割1.3可切割不同密度的组织1.4至少具有常规抽吸/强力抽吸两种抽吸方式，强力抽吸可在关窗状态下连续真空吸取组织液和血液1.5 废液容量实时同步监测显示，累计至800mL±100mL范围时，有真空桶废液过多报警提示，防止漏液、污染1.6 具有故障自诊断功能。系统出现故障时提示相应故障内容，并可根据此内容进行故障的排查及解决1.7系统对活检针规格型号具有自动识别功能，能根据识别结果自动匹配和显示工作参数1.8软件可升级2.驱动手柄2.1配备超声引导下手柄2.2转速：≥600r/min2.3手柄轻，符合人体工学设计，方便操作2.4 工作时手柄能同步指示活检针有效取样槽的状态3.真空桶3.1真空桶盖厚度不小于3mm, 桶壁厚度不小于4mm, 强度可靠，在使用过程中不出现开裂、破损、严重变形等4.控制方式4.1具有脚踏和手柄控制两种控制方式，脚踏可控制取样槽开关、取样槽窗口快捷调节、常规及强力抽吸模式切换。 | 18000 |

注：投标人所报价格为完成本项目全部服务要求的最终优惠价格。本项目设置最高投标限价。如投标人所报价格（包括分项价格）高于最高投标限价的，其投标将被否决。

## **投标人实质性资格要求**

（一）若投标人是所投产品的制造商，提供其医疗器械生产企业备案证明文件或医疗器械生产企业许可证扫描件；若投标人不是所投产品的制造商（第一类医疗器械除外），提供其医疗器械经营企业备案证明文件或医疗器械经营企业许可证扫描件。

（二）参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，投标人须具备提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。营业执照经营范围需包含医疗设备（医疗器械）租赁。

2. 财务状况报告等相关材料：

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。

3. 依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。

4. 投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

5. 提交具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料。

（三）本项目不接受联合体投标。提供非联合体投标书面声明。

## **服务要求**

1. 交货时间：合同签订后1日内。
2. 交货地点：天津市第一中心医院采购人指定地点。
3. 服务期限：租赁期限为设备安装验收后6个月，租赁服务期内根据采购人需求，服务可随时终止。服务终止后，中选供应商负责设备迁机事宜。
4. 售后服务：
5. 保修范围：包含租赁期内所有设备维保。
6. 保修及响应时间：供应商应配备专门工程师负责租赁设备的维修服务工作，若设备发生故障时，供应商应2小时内作出响应，并于2个工作日内协商确定解决方案。如设备需要现场维修的，48小时内作出响应并到达现场，提供服务热线并24h内响应客户需求。

## **评标方法及评审因素与标准**

（一）采用“综合评分法”的评标方法。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应比选文件进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为投标人的得分。

（二）评审因素与标准

|  |  |
| --- | --- |
| 第一部分价格（30分） | 分值 |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算（2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30注：满足院内比选文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分客观分（70分） | 分值 |
| 1 | 体系认证 | 提供制造商（若为进口产品也可为国外制造商在中国总销售代表）的在有效期内的医疗器械质量管理体系认证证书的得5分，未提供或不符合要求得0分。投标文件中需提供体系认证证书复印件加盖公章。 | 5 |
| 2 | 制造商授权书 | 投标人能够提供所租赁设备（若为进口产品也可为国外制造商在中国总销售代表）的长期代理协议或针对本项目的授权书复印件的的得5分，否则不得分。 | 5 |
| 3 | 业绩 | 提供所投产品近三年（2022年-今）在国内医院的实际使用业绩（按招标文件要求提供业绩表和合同复印件），一个业绩得5分，最高20分，未提供的得0分。 | 20 |
| 4 | 技术要求响应评价 | 技术要求中★条款为实质性要求，一条不满足则投标将被拒绝；其他一般技术条款，一条不满足有一条的减3分，最多减30分。 | 40 |
| 综合得分 | 100分 |

备注：评标委员会各评委对有效响应文件按评审标准独立评审打分，投标人最终得分为各评委个人打分的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）

## **院内比选响应文件内容要求**

院内比选响应文件见附件2。

## **信息发布方式**

本项目需要公开的有关信息，包括公开比选公告、更正公告、比选结果公告、终止公告等与比选活动有关的通知，采购人均将通过“天津市第一中心医院官网（ https://www.tj-fch.com/ ）”公开发布。

## **院内比选响应文件递交及现场比选**

1. 院内比选响应文件递交截止时间： 2025年7月30日14:00。
2. 院内比选响应文件递交方式：文件密封后邮寄至天津市第一中心医院（水西院区）设备物资处。
3. 启封院内比选响应文件、现场比选时间：2025年7月31日9:30。
4. 院内比选地点：天津市第一中心医院（水西院区）设备物资处6楼会议室。

## **项目联系方式**

1. 政务邮箱：sdyzxsbwzcsbk@tj.gov.cn
2. 地点：天津市西青区保山西道2号
3. 联系电话：022-23628323
4. 联系人：王老师

 天津市第一中心医院

2025年7月21日