附件1

天津市第一中心医院手术无影灯采购项目院内比选文件

天津市第一中心医院以院内比选公开方式，对手术无影灯项目实施采购，采用综合评分法，选取一名供应商。

- 项目名称及编号

- 项目名称：天津市第一中心医院手术无影灯采购项目。

- 项目编号：YNBX-2026-G-6003。

- 项目预算：19800元。

- 付款方式：合同签署后支付30%货款，项目验收后支付60%货款，验收一年后支付10%货款。

- 项目说明：本项目采用综合评分法，得分最高者中选。

- 项目内容、数量、预算及技术指标

| 序号 | 货物名称 | 采购需求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲手术无影灯（立式） | - 产品用途：手术照明使用方便移动 | 台 | 2 |
|  |  | - 技术参数 |  |  |
|  |  | 1.灯头型号：LED500 |  |  |
|  |  | 2.中心照度Ec（Lx）可调：40000≤Ec≤160000 |  |  |
|  |  | 3.光斑直径：100-300（mm) |  |  |
|  |  | 4.光柱深度：≥800mm |  |  |
|  |  | 5.显色指数：85≤Ra≤100 |  |  |
|  |  | 6.色温（K）连续可调：3000K≤Tc≤6700K |  |  |
|  |  | 7.最大辐照度：≤650（W/㎡) |  |  |
|  |  | 8.术者头部温升：≤1° |  |  |
|  |  | 9.灯珠1W/(颗）：48颗 |  |  |
|  |  | 10.灯珠寿命（h）：≥60000 |  |  |
|  |  | 11.电源：220v/50Hz |  |  |
|  |  | 配置要求： 1.LED500灯头1套 2.平衡臂1套 3.立柱1套 4.底座1件 5.消毒手柄1套 6.万向轮4件 7.说明书、合格证1套 |  |  |

注：投标人所报价格为完成本项目全部服务要求的最终优惠价格。本项目设置最高投标限价。如投标人所报价格（包括分项价格）高于最高投标限价的，其投标将被否决。

- 投标人实质性资格要求

参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，投标人须具备提供以下材料：

1. 若投标人是所投产品的制造商，提供其医疗器械生产企业备案证明文件或医疗器械生产企业许可证扫描件；若投标人不是所投产品的制造商（第一类医疗器械除外），提供其医疗器械经营企业备案证明文件或医疗器械经营企业许可证扫描件。

2. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

3. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。

4. 依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。

5. 投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

6. 提交具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料。

*以上内容均需加盖公章

- 商务需求

★ 产品实质性要求：所投产品须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，提供医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证扫描件。

| 序号 | 需求条款 | 具体要求 | 是否为实质性条款 | 原因说明（实质性条款需列明原因） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应价格要求 | 以人民币进行结算。所报价格为货物和服务到需方指定地点并投入使用的最终优惠价格 |  |  |
| 2 | 售后服务要求 | 1.供方提供货物质保周期为2年，自项目验收合格后算起 |  |  |
|  |  | 2.终身维修，保修期内免费更换零配件。7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场，保修期自验收合格之日起计算。 |  |  |
| 3 | 交货要求 | 1.国产产品：签订合同之日起30日内到货（特殊情况以合同为准）。 2.进口产品：签订合同之日起90日内到货（特殊情况以合同为准）。 |  |  |
| 4 | 验收要求 | 抽验比例标准；逐条参数验收；有权委托第三方检验机构进行检验，特殊情况以合同为准 |  |  |

- 评标方法及评审因素与标准

注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

采用“综合评分法”的评标方法。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应比选文件进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为投标人的得分。

评审因素与标准

| 第一部分价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足院内比选文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分商务及技术部分（70分） |  |  | 分值 |
| 1 | 项目实施能力评价 | 提供所投相关产品业绩，响应文件中提供所投产品相关的使用用户盖章的合同扫描件，一种产品的一份材料得6分，最多30分 | 30 |
| 2 | 产品参数响应证明评价 | 完全满足无偏离的得40分； 技术要求劣于院内比选文件要求或未做应答的不足9条的，每出现1条以上情形减4分，最低0分。 | 40 |
| 综合得分 |  |  | 100分 |

备注：评标委员会各评委对有效响应文件按评审标准独立评审打分，投标人最终得分为各评委个人打分的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）

- 院内比选响应文件内容要求

院内比选响应文件见附件2。

- 信息发布方式

本项目需要公开的有关信息，包括公开比选公告、更正公告、比选结果公告、终止公告等与比选活动有关的通知，采购人均将通过“天津市第一中心医院官网（ https://www.tj-fch.com/ ）”公开发布。

- 院内比选响应文件递交及现场比选

- 院内比选响应文件递交截止时间：2026年5月13日14:00。

- 院内比选响应文件递交方式：文件密封后邮寄至天津市第一中心医院（水西院区）设备物资处。

- 启封院内比选响应文件、现场比选时间：2026年5月14日9:00。

- 院内比选地点：天津市第一中心医院（水西院区）设备物资处6楼会议室。

- 项目联系方式

- 政务邮箱：sdyzxsbwzcsbk@tj.gov.cn

- 地点：天津市西青区保山西道2号

- 联系电话：022-23628323

- 联系人：王老师

天津市第一中心医院

2026年5月6日